玉林市中医医院多功能监护仪采购需求参数
1. 便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

2. 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

3. 配备≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

4. 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

5. 安全规格：ECG、RESP、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6. 主机使用寿命≥10年。

7. 屏幕倾斜角度8-10°，方便医护人员查看。

8. 标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等监测参数。

9. 心电模块标配3/5导心电，可升级6/12导心电。

10. 心电模块具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。

11. 心电模块具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV。

12. 心电模块共模抑制能力＞106db。

13. 心电模块具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

14. 心电模块可实现≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。

15. 心电模块具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。

16. 心电模块具有QT/QTc测量功能。

17. 血氧模块测量范围：0%-100%。

18. 血氧模块脉率测量范围：20bpm-300bpm。

19. 血氧模块标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

20. 血氧模块具有与NIBP同侧测量功能。

21. 血氧模块可选Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%。

22. 无创血压成人测量范围：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg。

23. 无创血压小儿测量范围：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg。

24. 无创血压新生儿测量范围：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg。

25. 无创血压测量模式包含手动、自动、序列、整点和连续测量。

26. 软件支持不小于2400小时趋势图/表、3000组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾。


